******

***Samodzielny Publiczny***



ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

BS OHSAS 18001:2007

***Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej***

***Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Bydgoszczy***ul. Ks. Markwarta 4-6, 85-015 Bydgoszcz

tel. centrala 52 / 58-26-200, sekretariat 52 / 58-26-205, fax: 52 / 58-26-209

e-mail: [sek.byd.msw@wp.pl](mailto:sek.byd.msw@wp.pl)

NIP: 554-22-01-453, REGON: 092325348, ISO 9001:2000

Konto: 53 1130 1075 0002 6035 9320 0007 BGK

Bydgoszcz, dnia 26 lutego 2016 r.

*Znak sprawy:* ***03/2016***

**Do Wykonawców**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „**Zakup i dostawę instrumentarium do mikrodiscektomii, zestawu narzędzi laparoskopowych oraz zestawu narzędzi chirurgicznych”.** Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 38076 - 2016 z dnia 19.02.2016 r., stronie internetowej Zamawiającego [www.szpital-msw.bydgoszcz.pl](http://www.szpital-msw.bydgoszcz.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

**ZAWIADOMIENIE**

W związku ze złożonymi pytaniami, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień.

**PYTANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Pytanie 1 (dot. Pakiet nr 1)**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty:

Pakiet nr 1- Zestaw instrumentarium neurochirurgicznego do mikrodiscektomii

3.) Hak kocher o wym. 70x25mm, dł. 255mm lub hak Obwegeser o wym. 70x14mm, dł. 225mm, funkcjonalnie identyczne.

Poz.5) Mikronożyk bagnetowy Yasargil o dł.185mm, funkcjonalnie identyczny.

Poz.7) Haczyk o śr.4mm lub 6mm i dł. 245mm, pozostałe parametry bez zmian.

Poz.8) Łyżeczka o dł. 270mm, pozostałe parametry bez zmian lub łyżeczka o szer.5mm, pozostałe parametry bez zmian.

Poz.9) Łyżeczka o szer.5mm, pozostałe parametry bez zmian.

Poz.18,19) Odgryzacz Kerrison o identycznych parametrach, kąt odgięcia 40 stopni, identyczny z wymaganym, mierzony od drugiej stopni (od wewnątrz).

Poz.30) Kosz druciany o wym. 510x255x70mm, pozostałe parametry bez zmian.

Poz.31) Mata o wym. 460x240mm, pozostałe parametry bez zmian.

Poz.33,34) Kontener :wanna do kontenera + pokrywa jako jedna pozycja, kontener o wym. 590x290x220mm lub 590x290x170mm, pozostałe parametry bez zmian.

Poz.35) Tabliczka do 16 znaków, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ nie dopuszczając jednocześnie proponowanych przez wykonawcę odmiennych rozwiązań. Ze względu na fakt, iż dla części instrumentarium proponowanego przez Wykonawcę rozwiązania zawierają odmienne od wyspecyfikowanych przez Zamawiającego figury. Dodatkowo o istotnych z punktu widzenia ich zastosowania różnicach długości.**

**Pytanie 2 (dot. Pakiet nr 2)**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 – „Zestaw narzędzi i akcesoriów do laparoskopii operacyjnej”, jako zestawu równoważnego, zestawienia poniższego instrumentarium laparoskopowego:

|  |
| --- |
| optyka laparoskopowa z wałeczkowym układem  optycznym typu hopkins, autoklawowalna,  full HD, kąt patrzenia 0 st., śr. 10 mm, dł. 310 mm |
| optyka laparoskopowa z wałeczkowym układem  optycznym typu hopkins, autoklawowalna, Full HD,  kąt patrzenia 30 st., śr. 10 mm, dł. 310 mm |
| koszosito z pokrywą, perforowane, wykonane z arkusza stali nierdzewnej, z uchwytami stabilizującymi 2 optyki laparoskopowe o wym. 454 x 104 x 41 mm |
| przewód światłowodowy autoklawowalny o śr. 4,8 mm, dł. 3,5 m |
| kleszcze atraumatyczne typu satinsky z uzębieniem typu De Bakey, obie szczęki ruchome, monopolarne, obrotowe, rozbieralne - 4 częściowe, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią osiową z blokadą, śr 5 mm, dł 310 mm |
| kleszczyki preparacyjne typu Maryland, monopolarne, obrotowe, rozbieralne-4 częściowe wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią bez blokady, śr 5 mm, dł 310 mm |
| nożyczki monopolarne typ Metzenbaum, obrotowe,rozbieralne-4 częsciowe wielorazowego użytku ząbkowane,końce zakrzywione, odgięte w lewą stronę z wkładką węglową, śr 5 mm , dł 310 mm |
| kleszczyki chwytające typu grasper, atraumatyczne, szczęki okienkowe, ząbkowane, monopolarne, obrotowe, rozbieralne-4 częściowe, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr 5 mm, dł 310 mm |
| kleszczyki chwytające 2x3 zęby, jedna szczęka ruchoma, monopolarne, obrotowe, rozbieralne-4 częściowe, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr 10 mm, dł 310 mm |
| elektroda monopolarna haczykowa, rozbieralna, dwuczęściowa (ergonomiczna, osiowa rękojeść z przyłączem do hf, wymienna część robocza w kształcie litery j), wielorazowego użytku, śr 5 mm, dł 330 mm |
| kaniula insuflacyjna typu Veress, śr. 2,1 mm, dł. 120 mm |
| kontener do sterylizacji narzędzi laparoskopowych o  wym. 592x274x135 mm, wanna aluminiowa, pokrywa z termostabilnego polimeru z filtrem wymiennym z ptfe po min. 5000 cyklach sterylizacji wraz z koszem wykonanym z jednego arkusza stali o wym. 540x253x76 mm |
| urządzenie ssąco-płuczące z otworami bocznymi, zawór spustowy do ssania lub płukania, średnica 5mm, długość robocza min. 330 mm, autoklawowalne |
| płaszcz trokara gładka, z zaworem klapkowym, silikonowym, śr. 10 mm, dł. 110 mm, z podłączeniem do insuflacji, wielorazowego użytku do sterylizacji w autoklawie; dodatkowo Wykonawca oferuje możliwość zaoferowania płaszczy metalowych z tej samej linii o śr. 13 , 15 i 20 mm |
| gwóźdź trokara metalowy, o zakończeniu ostrym, trójgraniastym, śr. 10 mm, dedykowany przez producenta do oferowanego płaszcza 10 mm; możliwość oferowania gwoździa trokara metalowego, bezpiecznego o zakończeniu ostrym, trójgraniastym, śr. 10 mm, dedykowanego przez producenta do oferowanego płaszcza 10 mm. |
| płaszcz trokara gładka, z zaworem klapkowym, silikonowym, śr. 5,5 mm, dł. 110 mm, z podłączeniem do insuflacji, wielorazowego użytku do sterylizacji w autoklawie; dodatkowo Wykonawca oferuje możliwość zaoferowania płaszczy metalowych z tej samej linii o śr. 7 i 10 mm |
| gwóźdź trokara metalowy, o zakończeniu ostrym, trójgraniastym, śr. 5,5 mm, dedykowany przez producenta do oferowanego płaszcza 5,5 mm; możliwość oferowania gwoździa trokara metalowego, bezpiecznego o zakończeniu ostrym, trójgraniastym, śr. 5,5 mm, dedykowanego przez producenta do oferowanego płaszcza 5,5 mm. |
| silikonowa redukcja na trokar śr. 10/5 mm, wielorazowego użytku do sterylizacji w autoklawie |
| kleszczyki preparacyjne typu Maryland, monopolarne, obrotowe, rozbieralne-4 częściowe wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią bez blokady, śr 5 mm, dł 420 mm |
| kleszczyki chwytające typu grasper, szczęki 20mm, atraumatyczne, szczęki okienkowe, ząbkowane, monopolarne, obrotowe, rozbieralne-4 częściowe, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr 5 mm, dł 420 mm |
| klipsownica pojedyncza średnica 10mm długość 300 mm, na klipsy średnio-duże (medium-large), nierozbieralna, wyposażona w kanał do płukania, jak też obrotowe ramie |

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie dopuszcza proponowanego zestawu i podtrzymuje wszystkie wymodi SIWZ. Zamawiający wymaga graspera CLINCH, który nie jest grasperem okienkowym zatem propozycja firmy nie spełnia podstawowych wymogów Zamawiającego. Zaoferowano również zupełnie inny system ssania i płukania, który posiada rozwiązania techniczne całkowicie odbiegające od wymogów SIWZ.**

**Zaoferowane w systemie trokary mają gładkie tubusy, Zamawiający wymaga trokarów karbowanych o innych średnicach niż proponowane.**

**Oferowane narzędzia bariatryczne są zbyt krótkie w stosunku do potrzeb i oczekiwań Zamawiającego.**

**Pytanie 3 (dot. Pakiet nr 2)**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 – „Zestaw narzędzi i akcesoriów do laparoskopii operacyjnej”, możliwość potwierdzenia dopuszczenia oferowanego asortymentu poprzez spełnienie przez te wyroby nastepujących norm i dyrektyw

- EN ISO 13485:2012

- Dyrektywa Rady 93/42 EEC z dnia 14 czerwca 1993 dot. Wyrobów Medycznych

- ISO 7153-1 (Instrumenty chirurgiczne-materiały metalowe; Część 1: Stal nierdzewna)

- ISO 5832-1: Implanty stosowane w chirurgii – Materiały metaliczne – Część 1: Kute ze stali nierdzewnej, niestandardowe materiały: PEEK,

- EN ISO 14971 Wyroby medyczne – Zastosowanie zarządzania ryzykiem do wyrobów medycznych,

- EN 1041+A1:2013 Informacje dostarczane przez wytwórcę wyrobów medycznych,

EN ISO 13402 - Narzędzia chirurgiczne i dentystyczne. Badanie odporności na sterylizację w autoklawie, korozję i działanie temperatury

- EN 1041+A1:2013 Informacje dostarczane przez wytwórcę wyrobów medycznych

- DIN EN ISO 15223-1 Wyroby medyczne – symbole do stosowania na etykietach wyrobów medycznych, w ich oznakowaniu i w dostarczanych z nimi informacjami – część 1: Wymagania ogólne?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 4 (dot. Pakiet nr 3)**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty:

Pakiet nr 3- Zestaw narzędzi chirurgicznych

1,2,3) Czy Zamawiający wymaga zaoferowania czterech różnych modeli (standardów wykonania) nożyczek- mix w jednej pozycji?

Poz.3) Nożyczki o dł. 140mm, pozostałe parametry bez zmian.

Poz.6) Hak ostry, pozostałe parametry bez zmian.

Poz.11) Kosz druciany o wym. 240x255x50mmm pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:**

**Poz. 1 – 3: Zamawiający wymaga posiadania w ofercie co najmniej 4 różnych standardów wykonania narzędzia opisanego w SIWZ.**

**Poz. 3: Tak, Zamawiający dopuszcza dł. 140mm przy zachowaniu wszystkich pozostałych wymogów i parametrów.**

**Poz. 6: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ hak półostry to inny rodzaj narzędzia niż ostry oraz tępy. Zamawiający potrzebuje i oczekuje haka półostrego.**

**Poz. 11: Zamawiający nie dopuszcza. Oferowany kosz jest zbyt mały w stosunku do potrzeb Zamawiającego.**

**PYTANIA DOTYCZĄCE GŁÓWNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY**

**Pytanie 5 (dot. § 4 ust. 5)**

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 4 ust. 5 poprzez wprowadzenie następującego zapisu: Za datę dokonania płatności uznaję się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

**Odpowiedź:**

**Treść § 4 ust. 5 głównych postanowień umowy (Załącznika nr 6 do SIWZ) pozostaje bez zmian.**

**Pytanie 6 (dot. § 9 ust. 1)**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

a) naliczenia kar w wysokości 0,3 % wartości brutto przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia wykonania przedmiotu umowy, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej w wykonaniu części przedmiotu umowy**

b) naliczenia kar w przypadku przekroczenia czasu naprawy gwarancyjnej w wysokości 0,1 % wartości brutto przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w naprawie, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej części przedmiotu umowy**

c) naliczenia kar w wysokości 10% wartości brutto **niezrealizowanej części** przedmiotu umowy, w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy,.

**Odpowiedź:**

**Treść § 9 ust. 1 głównych postanowień umowy (Załącznika nr 6 do SIWZ) pozostaje bez zmian.**

Dyrektor

SP WZOZ MSW w Bydgoszczy

 dr n. med. Marek Lewandowski

/podpis na oryginale/

Wykonano w 1 egz., umieszczono na stronie internetowej