******

***Samodzielny Publiczny***



ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

BS OHSAS 18001:2007

***Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej***

***Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Bydgoszczy***ul. Ks. Markwarta 4-6, 85-015 Bydgoszcz

tel. centrala 52 / 58-26-200, sekretariat 52 / 58-26-205, fax: 52 / 58-26-209

e-mail: [sek.byd.msw@wp.pl](mailto:sek.byd.msw@wp.pl)

NIP: 554-22-01-453, REGON: 092325348, ISO 9001:2000

Konto: 62 1500 1360 1213 6002 9914 0000 BZ WBK S.A.

Bydgoszcz, dnia 21 kwietnia 2016 r.

*Znak sprawy:* ***06/2016***

**Do Wykonawców**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „**Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku, w tym: zestawy do higieny pacjenta, , elektrody, cewniki, dreny, igły, zestawy do znieczulania, rurki intubacyjne i tracheostomijne, kaniule, klipy, wzierniki, końcówka noża harmonicznego, system regulowanej opaski żołądkowej, próżnociąg położniczy, siatka do przepukliny, strzykawki, zestaw do infuzji, trokary, fartuchy, serwety, pościel z włókniny, filtry oddechowe, maski, rękawiczki, i. in.”.** Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr **2016/S 033-108110** z dnia 31 marca 2016 r., stronie internetowej Zamawiającego [www.szpital-msw.bydgoszcz.pl](http://www.szpital-msw.bydgoszcz.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

**ZAWIADOMIENIE**

W związku ze złożonymi pytaniami, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień.

**PYTANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Pytanie 1 (dot. Pakiet nr 2, poz. 7)**

Czy Zamawiający dopuści pojemnik histopatologiczny 30ml, spełniający pozostałe parametry SIWZ?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 2 (dot. Pakiet nr 2, poz. 11)**

Czy Zamawiający dopuści pojnik 250ml bez bocznych uchwytów, spełniający pozostałe parametry SIWZ?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 3 (dot. Pakiet nr 2, poz. 21)**

Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków za opakowanie a’75 szt. z przeliczeniem ilości na 1600 opakowań?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 4 (dot. Pakiet nr 2, poz. 22)**

Czy Zamawiający ma na myśli fartuchy foliowe pakowane pojedynczo w woreczki foliowe w opakowaniu zbiorczym?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyjaśnia, iż fartuchy foliowe winny być pakowane pojedynczo w woreczki foliowe w op. zbiorczym.**

**Pytanie 5 (dot. Pakiet nr 2, poz. 20, 22)**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie z pakietu pozycji 20 oraz 22 i utworzenie dla tych pozycji odrębnego pakietu?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie 6 (dot. Pakiet nr 4, poz. 3, pkt. 1, 2)**

Prosimy o określenie technologii przewodów połączeniowych, co umożliwi złożenie oferty zgodnej z wymaganiami Zamawiającego?

**Odpowiedź:**

**Przewody połączeniowe w technologii Nellcor.**

**Pytanie 7 (dot. Pakiet nr 6, poz. 3)**

Czy Zamawiający ma na myśli papiery oryginalne, czy dopuszcza zamienniki?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 8 (dot. Pakiet nr 6, poz. 11)**

1. Czy Zamawiający dopuści elektrody z żelem stałym, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
2. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

**Odpowiedź:**

1. **Zgodnie z SIWZ.**
2. **Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie 9 (dot. Pakiet nr 6, poz. 11, 12)**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zmiany jednostki miary z sztuk na opakowania i odpowiednie przeliczenie ilości – 1 opakowanie = 50 sztuk w ww. pozycjach, których jednostką handlową są opakowania. Podanie cen za opakowanie nie będzie zawyżało całkowitej wartości przygotowanej oferty przetargowej, co miałoby miejsce w przypadku przeliczenia ceny dla 1 sztuki i podania jej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, co wiąże się z koniecznością jej zaokrąglenia.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 10 (dot. Pakiet nr 6, poz. 11, 12)**

Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na wycenę opakowań w ww. pozycjach, prosimy wówczas o dopuszczenie możliwości podania ceny jednostkowej netto za jedną sztukę z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie 11 (dot. Pakiet nr 6, poz. 12)**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod z wycięciem, bez przecięcia boków elektrody, do mocowania przewodu, pozostałe parametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu za mówienia.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 12 (dot. Pakiet nr 6, poz. 12)**

Czy Zamawiajacy dopuści elektrodę z żelem ciekłym? Reszta parametrów jak w SWIZ.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 13 (dot. Pakiet nr 6, poz. 12)**

Czy Zamawiajacy dopuści elektrodę z bez nacięcia na kabel, spełniającą pozostałe wymogi SIWZ?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 14 (dot. Pakiet nr 7, poz. 1)**

Czy Zamawiający w pakiecie 7 poz. 1 dopuści trzyświatłowy cewnik wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu, widoczny w Rtg, o rozmiarze 7,5F o długości 20 cm o kanałach 1x14G i 2x18Ga. igłę punkcyjną 18 G o długości 70 mm , dodatkowa igła punkcyjna 18G w miękkiej kaniuli o długości 64mm prowadnicę z końcówką J o długości 53 cm ,dylatator, 3 zatyczki do wstrzykiwania oraz cewnik 3-światłowy wykonany z poliuretanu, łatwo przechodzące przez skórę i tkanki. Miękki stożkowy koniec zapobiegający uszkodzeniu śródbłonka, znaczniki RTG, łatwe i skuteczne mocowanie cewnika do skóry pacjenta skrzydełka mocujące, połączenie typu Luer-Lock, strzykawka 5 ml, skalpel?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 15 (dot. Pakiet nr 7, poz. 2)**

Czy Zamawiający w pakiecie 7 poz. 2 dopuści trzyświatłowy cewnik wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu, widoczny w Rtg, o rozmiarze 7,5F o długości 20 cm wyposażony w system zabezpieczający od utraty krwi (BLS). System ten pozwala uniknąć utracie krwi oraz zapobiega możliwości dostania się powietrza do żył, 1x14G i 2x18Ga. igłę punkcyjną 18 G o długości 70 mm , dodatkowa igła punkcyjna 18G w miękkiej kaniuli o długości 64mm prowadnicę z końcówką J o długości 53cm ,dylatator, 3 zatyczki do wstrzykiwania oraz cewnik 3-światłowy wykonany z poliuretanu, łatwo przechodzące przez skórę i tkanki. Miękki stożkowy koniec zapobiegający uszkodzeniu śródbłonka, znaczniki RTG, łatwe i skuteczne mocowanie cewnika do skóry pacjenta skrzydełka mocujące, połączenie typu Luer-Lock, strzykawka 5 ml, skalpel?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 16 (dot. Pakiet nr 8, poz. 9 - 28)**

Czy Zamawiający dopuści cewniki o standardowej powierzchni (niezmrożonej), posiadające nieprzezroczyste konektory, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 17 (dot. Pakiet nr 8, poz. 30 - 35)**

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley pakowane podwójnie: wewnętrznie – folia, zewnętrznie – folia/papier, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 18 (dot. Pakiet nr 8, poz. 30 - 35)**

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley sterylizowane tlenkiem etylenu, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 19 (dot. Pakiet nr 8, poz. 36 - 42)**

Czy Zamawiający dopuści cewniki posiadające nieprzezroczyste konektory, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 20 (dot. Pakiet nr 8, poz. 43)**

Czy Zamawiający dopuści wąsy tlenowe o długości 200cm lub 300cm, w opakowaniach foliowych, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza długość 300cm.**

**Pytanie 21 (dot. Pakiet nr 8, poz. 44)**

Czy Zamawiający dopuści cewniki do karmienia o długości 500mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 22 (dot. Pakiet nr 10, poz. 4)**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do odsysania pola operacyjnego z kanką z podwójnym załamaniem krzywizny, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 23 (dot. Pakiet nr 11, poz. 2)**

Czy Zamawiający dopuści czepek z zabezpieczeniem przed potem, w formie furażerki, z trokami do umocowania, wykonany w całości z włókniny polipropylenowej o gramaturze 19g/m2 zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia, wysokość czepka z przodu ok. 12cm, kolor zielony, pakowany w opakowanie foliowe.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 24 (dot. Pakiet nr 11, poz. 7)**

Czy Zamawiający dopuści osłonę na przewody, foliowaną, sterylną, o wymiarze 14cm x 250cm?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 25 (dot. Pakiet nr 12)**

Prosimy o odstąpienie od wymogu aby elektrody w ww. pozycji były wyrobem sterylnym. Elektrody do uzradzenienia Elle TENS są wyrobem medycznym klasy I niesterylnym, jednorazowego użytku.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający odstępuje od wymogu aby elektrody były wyrobem sterylnym, muszą być jednorazowego użytku, czyste.**

**Pytanie 26 (dot. Pakiet nr 15, poz. 1)**

Czy Zamawiający dopuści igłę półautomatyczną jak na poniższym zdjęciu, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 27 (dot. Pakiet nr 18, poz. 1)**

Czy Zamawiający wydzieli ww. pozycję i utworzy z niej osobny pakiet?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie 28 (dot. Pakiet nr 18, poz. 6)**

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 40mm lub 75mm?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 29 (dot. Pakiet nr 18, poz. 8)**

Czy Zamawiający dopuści kraniki o wytrzymałości 4,5 bara?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 30 (dot. Pakiet nr 18)**

Czy Zamawiający w pakiecie 18 dopuści Igły do znieczuleń podpajeczynówkowych z ostrzem Quincke w rozmiarach:

18G x 50

18G x 90

19G x 90

20G x 90

22G x 50

22G x 50?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 31 (dot. Pakiet nr 20, poz. 1 - 10)**

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie dla nich osobnego pakietu. Pozwoli to Państwu uzyskać większa liczbę korzystnych ofert pod względem asortymentu i ceny.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie 32 (dot. Pakiet nr 20, poz. 11 - 17)**

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie dla nich osobnego pakietu. Pozwoli to Państwu uzyskać większa liczbę korzystnych ofert pod względem asortymentu i ceny.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie 33 (dot. Pakiet nr 20, poz. 11 - 16)**

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniul bezpiecznych ze standardowym zaworem portu górnego. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 34 (dot. Pakiet nr 20, poz. 21 - 24)**

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie dla nich osobnego pakietu. Pozwoli to Państwu uzyskać większa liczbę korzystnych ofert pod względem asortymentu i ceny..

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie 35 (dot. Pakiet nr 20, poz. 21 - 23)**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowanie a 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 36 (dot. Pakiet nr 20, poz. 24)**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowanie a 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 37 (dot. Pakiet nr 20, poz. 27 - 32)**

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie dla nich osobnego pakietu. Pozwoli to Państwu uzyskać większa liczbę korzystnych ofert pod względem asortymentu i ceny.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie 38 (dot. Pakiet nr 20, poz. 32)**

Zwracam się z prośba o dopuszczenie w/w pozycji strzykawki z pojedynczą skalą pomiarową. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 39 (dot. Pakiet nr 20, poz. 35, 36)**

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie dla nich osobnego pakietu. Pozwoli to Państwu uzyskać większa liczbę korzystnych ofert pod względem asortymentu i ceny.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie 40 (dot. Pakiet nr 20, poz. 38 - 41)**

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie dla nich osobnego pakietu. Pozwoli to Państwu uzyskać większa liczbę korzystnych ofert pod względem asortymentu i ceny.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie 41 (dot. Pakiet nr 20, poz. 38)**

Zwracam się z prośba o dopuszczenie w/w pozycji przyrządu do podawania płynów infuzyjnych z regulatorem przepływu 0 -300 ml/h (kroplomierz).

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 42 (dot. Pakiet nr 20, poz. 38)**

Czy Zamawiający ma zamiar podawać lipidy?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 43 (dot. Pakiet nr 20, poz. 40)**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów IS, komora kroplowa wykonana z PP o długości 62 mm, całość wolna od ftalanów, igła zbiorcza ścięta dwukanałowo, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta na przyrządzie, opakowanie kolorystycznie folia – papier, sterylny.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 44 (dot. Pakiet nr 20, poz. 41)**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd typu Mini-Spike: odporny na alkohol i lipidy, odporny na wysokie ciśnienie, bez lateksu, bez ftalanów, bez PVC, z filtrem przeciwbakteryjnym z odpowietrznikiem (membrana PTFE). Niska siła oporu, filtr przeciwbakteryjny 0, 1 mikrona, łatwe wbicie się w butelkę, łatwa obsługa, ergonomiczny kształt, łatwe zamknięcie jedną ręką zatrzaska, ochrona przed skażeniem dzięki samozamykającemu się zatrzaskowi, odporny na insulinę, sterylny, apirogenny.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 45 (dot. Pakiet nr 20, poz. 41)**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do długotrwałego aspirowania płynów i leków z opkowań zbiorczych. Wyposażony w filtr bakteryjny 1,2 µ, zapewnia ochronę przed zanieczyszczeniami.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 46 (dot. Pakiet nr 21)**

Zwracam się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby kaniule ww. pakiecie pochodziły od jednego producenta. Wymóg ten nie ma żadnego medycznego uzasadnienia.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie odstąpi od ww. wymogu.**

**Pytanie 47 (dot. Pakiet nr 21, poz. 1 - 3)**

Zwracam się z prośba o dopuszczenie kaniul wykonanych z poliuretanu. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 48 (dot. Pakiet nr 21, poz. 1 - 3)**

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniul wykonanych z FEP. Zarówno FEP = teflon jak i PTFE = teflon. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 49 (dot. Pakiet nr 21, poz. 1 - 2)**

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniul w opakowaniu z papieru klasy medycznej. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 50 (dot. Pakiet nr 21, poz. 1)**

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniuli 26G z przepływem 10ml/min. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 51 (dot. Pakiet nr 24, poz. 7)**

Czy Zamawiający ma na myśli stazę bezlateksową w opakowaniu typu dyspenser posiadającym fabrycznie umieszczoną (nie doklejoną) graficzną instrukcję użycia?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 52 (dot. Pakiet nr 24, poz. 8)**

Czy Zamawiający może potwierdzić czy ma na myśli 300 op. czy 300 szt.?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający ma na myśli opakowania.**

**Pytanie 53 (dot. Pakiet nr 24, poz. 8)**

Czy Zamawiający dopuści opakowanie a’200 z przeliczeniem ilości.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 54 (dot. Pakiet nr 2, poz. 1, 2, 3)**

Prosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi na złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert przetargowych.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie 55 (dot. Pakiet nr 2, poz. 4, 5)**

Czy Zamawiający dopuści okularki do fototerapii 1x użytku dla noworodków zapinane po bokach główki, spełniające wszystkie pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie 56 (dot. Pakiet nr 31, poz. 1)**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic bez różnicowania kolorystycznego w zależności od rozmiaru?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie 57 (dot. Pakiet nr 31, poz. 1)**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o grubości palec 0,14 mm, dłoń 0,12 mm, mankiet 0,08 mm?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 58 (dot. Pakiet nr 31, poz. 2)**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic bez różnicowania kolorystycznego w zależności od rozmiarów, pakowanych po 100 sztuk dla rozmiaru S-L, XL -90 sztuk.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie 59 (dot. Pakiet nr 31, poz. 2)**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o minimalnej sile zrywu przed starzeniem 6N?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 60 (dot. Pakiet nr 31, poz. 2)**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o grubości palec 0,1 ±0,01mm, dłoń 0,08 ±0,01mm, mankiet 0,06 ±0,01mm?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 61 (dot. Pakiet nr 31, poz. 2)**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje potwierdzenia raportem z badań na przenikanie substancji chemicznych z grup kwasów organicznych, kwasów nieorganicznych, zasad oraz alkoholi?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 62 (dot. Pakiet nr 31, poz. 3)**

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych winylowych, bezpudrowych o min. długości 240 mm, powierzchnia gładka, AQL 1,5 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), zgodność z normą EN 455 potwierdzona przez jednostkę notyfikowaną, oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii I z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3, badania na wirusy zgodnie z ASTM F 1671. Bez zawartości DEHP (DOP) – fabrycznie oznakowane na opakowaniu. Rozmiary S-XL. Opakowanie max. 100 sztuk w zależności od rozmiaru. Nadmieniamy, że rękawice wykonane ze zwykłego winylu nie mogą posiadać III kategorii środka ochrony osobistej z uwagi na właściwości tego materiału.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 63 (dot. Pakiet nr 31, poz. 4)**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o długości powyżej 260 mm, o grubości na palcu 0,1 +/-0,01 mm.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 64 (dot. Pakiet nr 31, poz. 4)**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic bez różnicowania kolorystycznego w zależności od rozmiaru, pakowanych max po 150 sztuk.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie 65 (dot. Pakiet nr 31, poz. 6)**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawicy o długości min. 260 mm o grubości dłoń/mankiet min.0,155/ min.0,135 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 66 (dot. Pakiet nr 31, poz. 6)**

Czy Zamawiający oczekuje rękawicy chirurgicznej zgodnej z normą EN 374-3?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 67 (dot. Pakiet nr 31, poz. 9)**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawicy w kolorze jasnobrązowym o grubości palec/dłoń/mankiet 0,17/≥0,14/≥0,14 mm?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie 68 (dot. Pakiet nr 31, poz. 9)**

Czy Zamawiający oczekuje rękawicy z podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami mankietu zabezpieczającymi przed zrolowaniem się rękawicy z rękawa fartucha operacyjnego oraz chroniące rękawicę przed powstawaniem mikrouszkodzeń mechanicznych?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie 69 (dot. Pakiet nr 31, poz. 11)**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawicy o Grubość palec/dłoń/mankiet 0,32/≥0,21/≥0,21 mm?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 70 (dot. Pakiet nr 31, poz. 11)**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o sile zrywu przed starzeniem 33 N?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 71 (dot. Pakiet nr 31, poz. 12)**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic ginekologicznych lateksowych, bezpudrowych, o przedłużonym mankiecie 500 mm - długość potwierdzona na opakowaniu, grubość na palcu min. 0,18 mm, kształt anatomiczny, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, AQL 1,5, opakowanie 50 par, opakowanie podwójne, zewnętrzne foliowe.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie 72 (dot. Pakiet nr 31, poz. 1 – 9, 12)**

Czy w celu potwierdzenia w pozycjach 1-9 oraz 12 fizycznych parametrów rękawic takich jak grubość, długość, siła zrywu, poziom AQL, poziom protein Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców do przedstawienia badań producenta?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 73 (dot. Pakiet nr 31, poz. 13)**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic foliowych nie zakwalifikowanych jako wyrób medyczny w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 74 (dot. Pakiet nr 32, poz. 2)**

Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 75x90cm z otworem 6x8cm lub o średnicy 7cm, spełniające pozostałe parametry SIWZ?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 75 (dot. Pakiet nr 32, poz. 3)**

1. Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 75cm x 90cm z otworem przylepnym 6x8cm bez przylepców na rogach serwety.
2. W przypadku odpowiedzi negatywnej czy Zamawiający wydzieli pozycję 3 z pakietu, aby umożliwić złożenie oferty na pozostały asortyment?

**Odpowiedź:**

1. **Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**
2. **Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie 76 (dot. Pakiet nr 32, poz. 4)**

Czy Zamawiający odstąpi od pakowania pojedynczego?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż serwety powinny być składane pojedynczo w opakowaniu.**

**Pytanie 77 (dot. Pakiet nr 32, poz. 5)**

Czy Zamawiający dopuści pościel o następującym składzie:

* prześcieradło: 150 cm x 210 cm
* - poszwę na kołdrę: 160 cm x 210 cm
* poszewkę na poduszkę: 70 cm x 80 cm?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 78 (dot. Pakiet nr 33, poz. 3, 4)**

W związku z tym, że siatki przepuklinowe z powłoką tytanową są stosunkowo nowym produktem i oferuje je bardzo wąska grupa wykonawców, uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji nr 3 i 4 do odrębnego pakietu, co umożliwi większej liczbie firm złożyć konkurencyjne oferty na produkty z pozycji nr 1 i 2?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie 79 (dot. Pakiet nr 36, poz. 1, 2)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji 1 i 2 z pakietu 36 i utworzenie pakietu 36A, w celu umożliwienia złożenia konkurencyjnej, atrakcyjnej cenowo oferty?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie 80 (dot. Pakiet nr 36, poz. 1)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie trokara 5 mm-12 mm, długość 150mm, jednorazowego użytku, z chowającym się bezpiecznym płaskim ostrzem i zintegrowanym systemem uszczelek o zachodzącej na siebie konstrukcji (materiał odporny na przebicie i rozerwanie) i możliwością całkowitego rozdzielenia kaniuli od uszczelki. Płaszcz trokara wewnętrznie żłobiony, posiadający zawór insuflacyjny, ścięty na końcu pod kątem, całkowicie przezroczysty z oznaczeniem średnicy trokara na kaniuli i na gwoździu, z systemem aktywacji i dezaktywacji ostrza?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 81 (dot. Pakiet nr 36, poz. 2)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie trokara bezpiecznego, jednorazowego użytku 15 mm, długość tulei 100mm, w wersji separatora do rozwarstwiania tkanek, wyposażony w uniwersalną redukcje 5-15 mm, i uszczelki utrzymujące odmę, gdy trokar nie jest wykorzystywany. Płaszcz trokara wewnętrznie żłobiony, posiadający zawór insuflacyjny, ścięty na końcu pod kątem, całkowicie przezroczysty z oznaczeniem średnicy trokara na kaniuli i na gwoździu?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 82 (dot. Pakiet nr 37, poz. 1)**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania wkładów workowych o pojemności 1000; 2000 i 3000ml jako równoważnych do wymaganych 1500 – 2500ml. W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, zobowiązujemy się do dostarczenia w nieodpłatne użyczenie kompatybilnych kanistrów zewnętrznych.

Wszystkie pozostałe wymagania bez zmian.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 83 (dot. Pakiet nr 39, poz. 1)**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zamkniętego systemu dostępu naczyniowego, system bezigłowy pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, żywotność 200 użyć, obudowa przeźroczysta umożliwiająca kontrolę wzrokową, nie zawierający metalu oraz lateksu, membrana jednorodna, wykonana z wytrzymałego na odkształcenie silikonu, powierzchnia membrany od strony zaworu wejściowego typu żeński Luer lock ma być płaska – zapewniająca prosty sposób czyszczenia i odkażania (przez przetarcie wacikiem ze środkiem dezynfekującym – podać zalecany środek), wytrzymałość na ciśnienie wewnątrz portu: nadciśnienie powyżej 30 psi oraz podciśnienie –12,5 psi, przystosowany do pracy z końcówkami luer lock, możliwość pracy z końcówkami luer slip, współpracujący z drenami do infuzji, do pomp strzykawkowych i objętościowych oraz z drenami do kroplówek, przedłużaczami?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie 84 (dot. Pakiet nr 39, poz. 1)**

Czy Zamawiający mając na względzie zasady polskiego jak i europejskiego systemu zamówień publicznych i wiedząc, że każdorazowo postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający przygotowuje i przeprowadza w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców dopuści do postępowania produkt Citra-Valve bezigłowy zamknięty system do centralnych dostępów naczyniowych o działaniu przeciwbakteryjnym z czasem stosowania przez 7 dni lub do 750 aktywacji bez mechanicznych części wewnętrznych, wolny od BPA, posiadający prosty tor przepływu, niebieski mostek silikonowy, kompatybilny z końcówką Luer, Luer Lock o przepływie grawitacyjnym powyżej (550 ml/min) przy ciśnieniu 1 PSI o zakresie do (1300 ml/min.) przy ciśnieniu 5 PSI przezierny umożliwiający kontrolę całego toru przepływu krwi?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 85 (dot. Pakiet nr 39, poz. 1)**

Czy Zamawiający dopuści produkt pakowany po 2 szt. Oznaczony kolorem czerwonym tętniczy, oraz niebieskim żylny zamknięte aseptycznie papier folia w opakowaniu zbiorczym (karton) 36szt. Z przeliczeniem zamawianej ilości czyli 6012 zestawów (17 opakowań)?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie 86 (dot. Pakiet nr 39, poz. 1)**

Czy Zamawiający wyrażi zgodę na wydzielenie pozycji 1 z pakietu 39 i utworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie 87 (dot. Pakiet nr 39, poz. 1)**

Czy Zamawiający w pakiecie 39 poz. 1 dopuści zamknięty system bezigłowy, pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, wytrzymałość do 7 dni i 720 aktywacji Przezroczysty (obudowa i membrana) umożliwiający kontrolę wzrokową, nie zawierający części metalowych, z podzielną silikonową bezbarwną i przezroczystą membraną typu Split septum, prosty tor przepływu, łatwy do czyszczenia przed i po użyciu. Możliwość do podłączenia z końcówkami luer-lock i luer-slip. Posiadający małą objętość wypełnienia max 0,07 ml. o przepływie do 600 ml/min. Wytrzymały na ciśnienie do 24 barów (350psi).Może być używany w tomografii komputerowej i rezonansie magnetycznym. System nie zawierający ftalanów oraz latexu, Sterylny. Pakowany w opakowanie typu blister, taki jaki był używany do tej pory?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 88 (dot. Pakiet nr 39, poz. 1 - 2)**

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie zamkniętego systemu dostępu naczyniowego z zastawka osadzoną w plastikowym, przezroczystym konektorze. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie 89 (dot. Pakiet nr 39, poz. 2)**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zamkniętego systemu dostępu naczyniowego z potrójnym przedłużaczem 13  cm, System bezigłowy składający się z jednego zaworu bezigłowego, o długości 13 cm, objętość wypełnienia 0,3 ml i średnicy 1 mm, pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, żywotność 200 użyć, obudowa przeźroczysta umożliwiająca kontrolę wzrokową, nie zawierający metalu oraz lateksu, membrana jednorodna, wykonana z wytrzymałego na odkształcenie silikonu, powierzchnia membrany od strony zaworu wejściowego typu żeński Luer lock ma być płaska – zapewniająca prosty sposób czyszczenia i odkażania (przez przetarcie wacikiem ze środkiem dezynfekującym – podać zalecany środek), wytrzymałość na ciśnienie wewnątrz portu: nadciśnienie powyżej 30 psi oraz podciśnienie minimum -12,5 psi, sterylny, przystosowany do pracy z końcówkami luer lock, możliwość pracy z końcówkami luer slip, współpracujący z drenami do infuzji, do pomp strzykawkowych i objętościowych oraz z drenami do kroplówek, przedłużaczami.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie 90 (dot. Pakiet nr 39, poz. 2)**

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie zamkniętego systemu dostępu naczyniowego z przedłużaczem o długości 10cm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie 91 (dot. Pakiet nr 39, poz. 2)**

Czy Zamawiający w pakiecie 39 poz. 2 dopuści zamknięty system bezigłowy z potrójnym przedłużaczem 8 cm, pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, wytrzymałość do 7 dni i 720 aktywacji Przezroczysty (obudowa i membrana) umożliwiający kontrolę wzrokową, nie zawierający części metalowych, z podzielną silikonową bezbarwną i przeroczystą membraną typu Split septum, prosty tor przepływu, łatwy do czyszczenia przed i po użyciu. Możliwość do podłączenia z końcówkami luer-lock i luer-slip. Posiadający małą objętość wypełnienia max 0,07 ml. o przepływie do 600 ml/min. Wytrzymały na ciśnienie do 24 barów (350psi).Może być używany w tomografii komputerowej i rezonansie magnetycznym. System nie zawierający ftalanów oraz latexu, Sterylny. Pakowany w opakowanie typu blister, taki jaki był używany do tej pory ?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 92 (dot. Pakiet nr 39, poz. 3)**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zamkniętego systemu bezigłowego – rampa pięciokranikowa - rampy wykonane z polisulfonu (PSU) - wysokiej jakości żywicy termoplastycznej odpornej na odkształcenia przy obciążeniu w dużym zakresie temperatur i warunków ,- przeźroczysta na całej długości co pozwala wykryć ewentualność obecność pęcherzyków powietrza, rampa pięciokranikowa, z kolorowymi kranikami, każdy z nich zamknięty systemem bezigłowym (razem 6 zaworów) pełniącymi rolę zaworów odcinających z drenem o dł. 150 cm.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 93 (dot. Pakiet nr 39, poz. 3)**

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie dla nich osobnego pakietu. Pozwoli to Państwu uzyskać większa liczbę korzystnych ofert pod względem asortymentu i ceny.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie 94 (dot. Pakiet nr 40, poz. 1)**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do przezskórnej nefrostomii FR 12 w składzie:

- cewnik typu J wykonany z poliuretanu, zakończony jednodrożnym kranikiem regulującym przepływ moczu, z otworami drenującymi rozmieszczonymi na pętli cewnika, z zakończeniem luer lock,

- igła punkcyjna dwuczęściowa 18 G, dł. 20 cm, widoczna w USG,

- prowadnik Lunderquista typu J, dł. 80 cm, z giętką końcówką,

- komplet rozszerzadeł (bez rozrywalnych koszulek) FR10 i FR 14,

- uniwersalny łącznik luer lock z mały lejkiem.

Skład zestawu do nefrostomii CH 14 zgodny z opisem w SIWZ.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 95 (dot. Pakiet nr 40, poz. 1)**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestaw do przezskórnej  nefrostomii F-12

- cewnik

* typu J z materiału dwuwarstwowego, innego niż poliuretan, który jest sztywny w środku a miękki na zewnątrz
* otwory drenujące rozmieszczone na pętli cewnika
* łącznik do worka na mocz z mechanizmem obrotowym
* kranik

- igła punkcyjna dwu częściowa

* 18 G dł. ok. 20 cm
* widoczna w USG

- prowadnik LUNDERQUISTA

·         typu J dł. ok. 80 cm

·         giętka końcowka

- komplet rozszerzadeł automatycznych z 1 rozrywalną koszulką widoczną w RTG

- zatyczka?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 96 (dot. Pakiet nr 40, poz. 2)**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie  zestawu do punkcji  pęcherza moczowego 14Ch w składzie: cewnik typ pigtail wykonany z poliuretanu dł. 55cm , bardzo ostrą rozrywalną kaniulę 12 cm, taśmę mocującą, zacisk na cewnik, zatyczkę, skalpel oraz worek na mocz minimum 2 L?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 97 (dot. Pakiet nr 40, poz. 3)**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do wewnętrznego szynowania moczowodów 4,8/28cm z cewnikiem zamkniętym od strony nerki

a otwarty od strony pęcherza

- cewnik

·         typu Double-J wykonany z poliuretanu z możliwością drenażu powyżej 3 m-cy

·         widoczny w  RTG

·         otwory drenujące rozmieszczone na całej długości cewnika

·         z linią pozycyjną

- popychacz dł  45 cm

- prowadnik

* powleczony PTFE (teflonem) długość  100 cm
* prosty
* sztywny z elastyczną końcówką

- zacisk?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 98 (dot. Pakiet nr 43, poz. 1)**

Czy Zamawiający dopuści równoważny resuscytator typu Ambu dla dorosłych z maseczką w Walicę o objętości oddechowej 1060 ml z możliwością podłączenia zaworu PEEP na zaworze pacjenta przy zastosowaniu dodatkowej złączki, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 99 (dot. Pakiet nr 43, poz. 1)**

Ponieważ niektórzy dystrybutorzy sprzętu medycznego oferują resuscytatory z rezerwuarami tlenu nie nadającymi się do sterylizacji w autoklawie (wykonanymi z PCV), prosimy o wprowadzenie wymogu dołączenia instrukcji obsługi, w której zamieszczone będzie potwierdzenie możliwości sterylizacji rezerwuaru tlenu w autoklawie (w temperaturze 134°C) wraz z wszystkimi pozostałymi elementami resuscytatora?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 100 (dot. Pakiet nr 43, poz. 2)**

Czy Zamawiający dopuści maski anestetyczne 1x użytku z zaworem do napełniania mankietu do resuscytatora ambu, dostępną w rozmiarach od 0 do 5, przy zachowaniu pozostałych wymagań SIWZ?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 101 (dot. Pakiet nr 45, poz. 1)**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski krtaniowej wielorazowego użytku, mankiet i rurka oddechowa 100% silikon, z zabezpieczeniem w postaci użebrowania chroniącego przed możliwością wklinowania nagłośni oraz z luźnym niewbudowanym na całej długości rurki oddechowej  drenem do napełniania mankietu. Możliwość użycia po sterylizacji do 40 razy.W rozmiarach 1 – 6?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 102 (dot. Pakiet nr 45, poz. 2)**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski krtaniowej jednokrotnego użytku do wentylacji pacjenta z możliwością dokonania intubacji dotchawiczej, wyprofilowana anatomicznie pod kątem około 90 stopni z luźnym niewbudowanym na całej długości rurki oddechowej  drenem do napełniania mankietu co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia poprzez dowolne oddalenie drenu  od zębów pacjenta, w rozmiarach (3; 4; 5) , posiadająca uchwyt dla ułatwienia założenia maski z ruchomym języczkiem ogranicznika nagłośni chroniącym przed możliwością wklinowania nagłośni i jednocześnie umożliwiającym dokonanie intubacji, w zestawie lubrikant (żel) i strzykawka luer-lock 30 ml.?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 103 (dot. Pakiet nr 46)**

Prosimy o dopuszczenie układu jednoramiennego brytyjskiej firmy Intersurgical o długości 1,6 m do respiratora Bennet 560, a więc standardowej długości dla pacjenta respiratorowego, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 104 (dot. Pakiet nr 47, poz. 1)**

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy mikrobiologicznie czysty?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 105 (dot. Pakiet nr 47, poz. 1)**

Czy Zamawiający wymaga elastycznego złącza typu flex?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.**

**Pytanie 106 (dot. Pakiet nr 47, poz. 2)**

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy mikrobiologicznie czysty?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 107 (dot. Pakiet nr 48, poz. 1A)**

Czy zamawiający dopuści układ oddechowy o niżej podanych parametrach technicznych:

Jednorazowy układ oddechowy CPAP Infant Flow z podgrzewanym ramieniem wdechowym przystosowany do nawilżacza Fischer Paykel model MR850. układ oddechowy  (średnica  10 mm na całości układu zarówno generator jak i układ oddechowy,  rura karbowana).

Odcinek wdechowy jednorazowego użytku, podgrzewany, posiadający spiralną grzałkę w drenie na linii wdechowej, kolor niebieski o długości 110 cm, Ø wew. 10 mm, zakończony z jednej strony końcówką na komorę nawilżacza Ø wew. 22 mm zespoloną z portem do czujnika temperatury o średnicy 7,6 mm z wycięciem pozycjonującym oraz gniazdem podgrzewania węża w kształcie koniczynki (do MR850) z drugiej strony końcówką rozłączną dwudrożną łączącą dopływ gazów oddechowych i linie pomiaru ciśnienia proxymalnego  z generatorem.

W odległości ok. 40 cm od tej końcówki wmontowane złącze typu T do pomiaru temperatury gazów oddechowych za pomocą czujnika o średnicy 7,6 mm.

Odcinek pomiarowy do proxymalnego pomiaru ciśnienia w drogach oddechowych zakończony końcówką cylindryczno-stożkową

Odcinek łączący nawilżacz z respiratorem, mm z odejściem Luer-lock do prowadzenia pomiarów

Generator umożliwiający podłączenie noworodka do układu oddechowego, linia wydechowa połączona z generatorem poprzez przegub obrotowy, mocowany do czapki za pomocą tasiemek.

Końcówka donosowa łącząca generator z noworodkiem, 3 szt. w komplecie w  różnych rozmiarach.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 108 (dot. Pakiet nr 51, poz. 1-4, 6)**

Czy Zamawiający w pakieie nr 51 poz. 1-4 oraz poz. 6 wymaga wyrobów wielo czy jednorazowych?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wymaga wyrobów wielorazowych.**

**Pytanie 109 (dot. Pakiet nr 53, poz. 1)**

Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy mechaniczny bakteryjno-wirusowy o objętości przestrzeni martwej 54 ml, przy zachowaniu pozostałych wymagań SIWZ?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 110 (dot. Pakiet nr 53, poz. 1)**

Czy Zamawiający jako równoważny dopuści filtr:

- elektrostatyczny o skuteczności filtracji bakteryjnej >99,9999% i skuteczności filtracji wirusowej >99,999%,

- przestrzeń martwa 53ml

- z portem bocznym do pomiaru kapnografii ,

- bariera mechaniczna w postaci celulozowego, higroskopowego wymiennika ciepła i wilgoci,

- skuteczność nawilżania 32,8 mg/l H2O przy VT=500ml?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 111 (dot. Pakiet nr 53, poz. 2)**

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr:

Czy Zamawiający dopuści filtr:

- elektrostatyczny o skuteczności filtracji bakteryjnej >99,9999% i skuteczności filtracji wirusowej >99,999%,

- z portem do pomiaru kapnografii ,

- wydzielony piankowy wymiennik ciepła i wilgoci

- skuteczność nawilżania 38,6 mg/l H2O przy VT=500ml

- przestrzeń martwa 77ml?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 112 (dot. Pakiet nr 53, poz. 2)**

Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy elektrostatyczny bakteryjno-wirusowy z nawilżaniem o skuteczności p/bakteryjnej 99,999%, przestrzeń martwa 45 ml, poziom nawilżania 33 mg H2O przy Vt=500ml?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 113 (dot. Pakiet nr 53, poz. 3)**

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr do rurek tracheostomijnych dla dorosłych i dzieci >15kg oddychających samodzielnie o:

Objętość oddechowej VT 50 - 1000 ml

Opór przepływu przy 0,5l /s 0,7 cm H2O

1,0 l/s 1,8 cm H2O

1,5 l/s 3,0 cm H2O

Masa 8,4 g; Przestrzeń martwa 15 ml; Nawilżanie 28,5mg/l H2O przy Vt=500ml; Skuteczność termiczna 30,2°; Port do odsysania z zatyczką umieszczony centralnie; Średnica portu do odsysania 6,1 mm; Powierzchnia wymiennika > 500 cm2; Wkład celulozowy, higroskopowy. Złącza 15mmF - do rurki tracheostomijnej, stożkowe, zapobiegające spadaniu z rurki. Port do drenu tlenowego 5,5 mmM?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 114 (dot. Pakiet nr 53, poz. 3)**

Czy Zamawiający dopuści filtr do rurek tracheotomijnych- sterylny, z wkładem wymiennika ciepła i wilgoci wykonanym z pianki o skuteczności nawilżania 27,4 mg H2O przy Vt=500ml, przy zachowaniu pozostałych wymagań SIWZ?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 115 (dot. Pakiet nr 54)**

Czy Zamawiający dopuści łącznik karbowany obrotowy mikrobiologicznie czysty?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 116 (dot. Pakiet nr 54)**

Czy Zamawiający wymaga łącznika karbowanego obrotowego o stałej długości czy rozciągalnego?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wymaga łącznika karbowanego obrotowego rozciągalnego.**

**Pytanie 117 (dot. Pakiet nr 54)**

Prosimy o dopuszczenie łącznika mikrobiologicznie czystego, który spełnia pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 118 (dot. Pakiet nr 54)**

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny łącznik o długości 15cm?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 119 (dot. Pakiet nr 57)**

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy przetwornik amerykańskiego producenta (dawny ABBOT), pojedyńczy,  podwójną płuczką 3ml/h, wykonana z materiału apyrogennego i nietrombogennego; Stałe płukanie z szybkością 3ml/h przy 300mmHg, szybkie płukanie z szybkością > 70 ml/h. Częstotliwość własna przetwornika > 200 Hz. Biureta zabezpieczona filtrem. Długość linii ciśnieniowych 122 cm + 30 cm; dwa kraniki trójdrożne na linię (długość całkowita 152 cm); bezpinowe połączeniem przetwornika z kablem interfejsowym; zatrzaskowe połączenie przetwornika z kablem zabezpieczone wodoszczelnym, przezroczystym kołnierzem; Linie kodowane kolorami w celu łatwej identyfikacji. Wymienne żółte koreczki i kolorowe naklejki do oznaczenia linii. Produkt sterylny, jednorazowy, pakowany pojedyńczo - koperta papier/folia. Linie infuzyjne spięte taśmami papierowymi w celu łatwego wypełnienia linii.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 120 (dot. Pakiet nr 58, poz. 1, 2, 3, 4)**

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie z pakietu nr 58 pozycji nr 1, 2, 3, 4?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie 121 (dot. Pakiet nr 58, poz. 1, 2, 3, 4)**

Czy Zamawiający dopuści następująco określone rozmiary rurek Guedel:

60mm – rozm.1

70mm – rozm.2

90mm – rozm.3

100mm – rozm.4?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 122 (dot. Pakiet nr 60)**

Czy Zamawiający dopuści nebulizator z delikatnego medycznego PVC o pojemności 8 ml, mikrobiologicznie czysty?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 123 (dot. Pakiet nr 60)**

Prosimy o dopuszczenie zestawu do nebulizacji z nebulizatorem o pojemności 10ml skalowanym co 2 ml i drenem gwiazdkowym o długości 1,8 m, mikrobiologicznie czystego, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 124 (dot. Pakiet nr 60)**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do nebulizacji dla dorosłych:

- nebulizator o pojemności 6 ml (skalowany co 1 ml)

- dren o dł. 210 cm zapobiegający załamywaniu się o przekroju standardowym

- ustnik

- łącznik typu T

- czysty biologicznie

- opakowanie foliowe?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 125 (dot. Pakiet nr 60)**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje aby nebulizator dla dorosłych posiadał konstrukcję antyprzelewową, pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie od 0-90 stopni, o średniej średnicy nebulizowanych cząstek(MMAD) 2,7 µm?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie 126 (dot. Pakiet nr 61, poz. 4)**

Czy Zamawiający dopuści rękaw papierowo – foliowy w rozmiarze 400 x 680 x 100m?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 127 (dot. Pakiet nr 61, poz. 8)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na torebki foliowo – papierowe z fałdą w rozmiarze 100 x 40 x 300mm?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 128 (dot. Pakiet nr 61, poz. 8)**

Czy Zamawiający dopuści torebki z fałdą 40mm?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 129 (dot. Pakiet nr 61, poz. 9)**

Czy Zamawiający dopuści torebki o wymiarach 150 x 380mm, z fałdą 50mm?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 130 (dot. Pakiet nr 61, poz. 9)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na torebki foliowo – papierowe z fałdą w rozmiarze 100 x 40 x 370mm?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 131 (dot. Pakiet nr 61, poz. 10)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na torebki foliowo – papierowe z fałdą w rozmiarze 160 x 45 x 360mm?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 132 (dot. Pakiet nr 61, poz. 10)**

Czy Zamawiający dopuści torebki o wymiarach 160 x 360, z fałdą 50mm?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie 133 (dot. Pakiet nr 61)**

Czy ze względu na wykluczenie wprowadzenia użytkownika w błąd Zamawiający wymaga, aby znak CE umieszczony był na opakowaniu zewnętrznym lub wewnątrz roli co jest zgodne z Ustawą o Wyrobach Medycznych zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wymaga lecz dopuszcza.**

**Pytanie 134 (dot. Pakiet nr 65, poz. 1)**

Czy Zamawiający dopuści gąbkę o wymiarze ~8,5 cm x 4,5cm x 2,5cm + szczoteczka i pilnik?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 135 (dot. Pakiet nr 65, poz. 1)**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści szczoteczki do chirurgicznego mycia rąk personelu medycznego nie uznane za wyroby medyczne, gdyż nie spełniają definicji wyrobu medycznego podanej w art. 2 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych. Powyższe stanowisko Prezesa Urzędu znajduje potwierdzenie w wytycznych wydanych pod patronatem Komisji Europejskiej – Manual on Borderline and Classification In the Community Regulatory Framework for Medical Devices, wyd. 1.16 z lipca 2014r .

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SIWZ.**

**PYTANIA DOTYCZĄCE SIWZ**

**Pytanie 136**

W związku z faktem, że złożenie oferty w postępowaniu przetargowym nie jest czynnością zobowiązującą w rozumieniu prawa cywilnego (a jest nią dopiero podpisanie umowy) chcielibyśmy potwierdzić, że Zamawiający uzna za wystarczające pełnomocnictwo do złożenia oferty przetargowej wskazujące, iż osoba w nim wskazana umocowana jest do przygotowania, podpisania i złożenia oferty przetargowej w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego? Naturalnie umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający uzna w/w pełnomocnictwo za wystarczające do złożenia oferty przetargowej.**

**PYTANIA DOTYCZĄCE GŁÓWNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY**

**Pytanie 137**

Zważywszy na możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy na podstawie § 3 ust. 7 umowy, czy Zamawiający uzupełni wzór umowy o postanowienia wymagane przez art. 142 ust. 5 pkt 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie 138**

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania wyrobów medycznych o minimalnym terminie przydatności 2/3 terminu określonego przez producenta.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie 139**

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

**Odpowiedź:**

**Tak.**

**Pytanie 140**

Dotyczy zapisów umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu: „Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze”.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie 141**

Dotyczy zapisów umowy

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie do projektu umowy zapisu następującej treści: „Strony ustalają, że w wyjątkowych, uzasadnionych przez Wykonawcę przypadkach, gdy wyrób objęty umową przejściowo nie jest dostępny na rynku, Wykonawca, po uzyskaniu zgody Zamawiającego może dostarczyć wyrób równoważny, o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową. Zmiany powyższe nie powodują zwiększenia cen jednostkowych brutto. Dostawa wyrobu równoważnego nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.”

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie 142 (dot. § 2 ust. 1 i 3, §3 ust. 9)**

W odniesieniu do zapisów SIWZ, sugerujących konieczność uwzględnienia w cenie oferty wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, zwracamy się z prośbą o podanie prognozowanej ilości zamówień, składanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy zamówienia publicznego.

Powyższe stanowi niezbędne informacje, konieczne do właściwego przygotowania oferty przetargowej w zakresie dokonania właściwej wyceny wyrobów, w koszt którego Wykonawcy powinni wkalkulować koszt wykonywanych dostaw.

Dodatkowo wnosimy o wprowadzenie do § 2 ust. 3 projektu umowy zapisu o następującym brzmieniu:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 30% wartości umowy”.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający planuje zrealizować całą umowę, jednak nie jest w stanie określić dokładnie przyszłego zapotrzebowania na zamawiany towar, w związku z powyższym treść § 2 ust. 1 i 3, §3 ust. 9 głównych postanowień umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ) pozostaje bez zmian.**

**Pytanie 143 (dot. § 2 ust. 10)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą zmianę istniejącego zapisu: „Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru z zachowaniem trwałości materiałowo – użytkowej nie krótszej niż 60% czasu ważności określanego przez wytwórcę.”

**Odpowiedź:**

**Treść § 2 ust. 10 głównych postanowień umowy (Załącznika nr 7 do SIWZ) pozostaje bez zmian.**

**Pytanie 144 (dot. § 3 ust. 2)**

Prosimy Zamawiającego o modyfikację §3 ust. 2 wzoru umowy w następujący sposób: Wykonawca gwarantuje stałość cen netto przez okres trwania umowy.

**Odpowiedź:**

**Treść § 3 ust. 2 głównych postanowień umowy (Załącznika nr 7 do SIWZ) pozostaje bez zmian.**

**Pytanie 145 (dot. § 3 ust. 2)**

Prosimy o rozważenie dopuszczenia zmiany cen obowiązujących strony umowy w następujących przypadkach (albo przynajmniej w niektórych z nich): 1) zmiana stawek celnych, 2) udokumentowana zmiana cen producenta, 3) istotna zmiana kursów walut, np. o co najmniej 10% w stosunku do kursu z dnia upływu terminu składania ofert (wg tabeli NBP). W obecnej, niestabilnej sytuacji gospodarczej w Polsce i na rynkach międzynarodowych (m. in. duże skoki kursów walut), niedopuszczenie zmiany umowy w ww. przypadkach sprawi, że wykonawca będzie obciążony ponadprzeciętnym ryzykiem ekonomicznych związanym z realizacją kontraktu, wykraczającym poza zwykłe ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie 146 (dot. § 3 ust. 5)**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 3 ust. 5 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Strony mogą ponadto zmienić ceny w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%, co każdorazowo wymaga zgody wyrażonej przez Zamawiającego w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności”?

**Odpowiedź:**

**Treść § 3 ust. 5 głównych postanowień umowy (Załącznika nr 7 do SIWZ) pozostaje bez zmian.**

**Pytanie 147 (dot. § 3 ust. 8)**

Prosimy o wykreślenie par. 3 ust. 8 z Projektu umowy. Proponowany zapis umowny stanowi obejście art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zakazującego jakichkolwiek zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Niedopuszczalne jest wymaganie od Wykonawcy, aby był przygotowany na zmianę ilości poszczególnych pozycji towaru, czyli przedmiotu zamówienia (a tym samym zmianę umowy), w sposób zależny jedynie od woli Zamawiającego. SIWZ zawiera bowiem, stosownie do art. 36 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp opis przedmiotu zamówienia, stanowiącego integralna część umowy o zamówienie, i wykonawca składa ofertę, która jest związany, tylko w zakresie tak opisanego przedmiotu. Tylko w ten sposób wykonawca, znając przedmiot zamówienia, tj. poszczególne pozycje towaru i ich ilość, może prawidłowo przygotować i skalkulować ofertę. Zamawiający oczekując od wykonawcy pełnej gotowości na zmianę przedmiotu zamówienia, tj. ilości poszczególnych pozycji towaru, według własnego uznania, samowolnie ingeruje w treść umowy (zmienia jej przedmiot), co jest niedopuszczalne w świetle art. 144 pzp.

**Odpowiedź:**

**Zarzut obejścia przepisu art. 144 pzp jest bezpodstawny, gdyż Zamawiający wskazał możliwość zmiany w głównych postanowieniach umowy ponadto kryterium wyboru Wykonawcy jest cena oraz termin płatności. Zamawiający natomiast nie przewiduje zmiany umowy dotyczącej wartości oferty a jedynie ilości w ramach sprzętu zaoferowanego przez Wykonawcę w złożonej ofercie, w cenie jednostkowej określonej przez samego Wykonawcę, nie powodują one zwiększenia wartości oferty która jest kryterium wyboru Wykonawcy.**

**Pytanie 148 (dot. § 3 ust. 9)**

Prosimy Zamawiającego o modyfikację §3 ust. 9 wzoru umowy w następujący sposób: Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości towaru niż podane w załączeniu do niniejszej umowy, jednakże zmniejszenie wartości umowy wynikające ze zmniejszenia Zamówień nie może przekraczać 20% całkowitej wartości umowy. Z tego tytułu nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne roszczenia poza roszczeniami o zapłatę za już dostarczony towar.

**Odpowiedź:**

**Treść § 3 ust. 9 głównych postanowień umowy (Załącznika nr 7 do SIWZ) pozostaje bez zmian.**

**Pytanie 149 (dot. § 3 ust. 9)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące doprecyzowanie istniejącego zapisu: „Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości towaru niż podane w załączeniu do niniejszej umowy. Z tego tytułu nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne roszczenia poza roszczeniem o zapłatę za już dostarczony towar, o ile zmniejszenie nie przekroczy 20% wartości umowy.”

**Odpowiedź:**

**Treść § 3 ust. 9 głównych postanowień umowy (Załącznika nr 7 do SIWZ) pozostaje bez zmian.**

**Pytanie 150 (dot. § 3 ust. 9)**

Zważywszy na treść § 3 ust. 9 wzoru umowy, jaką minimalną ilość towaru (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający planuje zrealizować całą umowę, jednak nie jest w stanie określić dokładnie przyszłego zapotrzebowania na zamawiany towar, w związku z powyższym treść § 3 ust. 9 głównych postanowień umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ) pozostaje bez zmian.**

**Pytanie 151 (dot. § 3 ust. 13)**

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 3 ust. 13 poprzez wprowadzenie następującego zapisu: Za datę dokonania płatności uznaję się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy?

**Odpowiedź:**

**Treść § 3 ust. 13 głównych postanowień umowy (Załącznika nr 7 do SIWZ) pozostaje bez zmian.**

**Pytanie 152 (dot. § 4 ust. 2)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący: „Reklamacja powinna zostać rozpatrzona przez Wykonawcę w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od chwili jej złożenia (…)”.

**Odpowiedź:**

**Treść § 4 ust. 2 głównych postanowień umowy (Załącznika nr 7 do SIWZ) pozostaje bez zmian.**

**Pytanie 153 (dot. § 5 ust. 1)**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów:

§ 5 ust. 1

W przypadku opóźnienia w dostawie towaru ponad termin ustalony w § 2 ust.5, a także dostarczenia towaru niezgodnego z postanowieniami niniejszej umowy, w tym niezgodnego ze złożonym zamówieniem albo w przypadku opóźnienia w załatwieniu reklamacji ponad termin określony w § 4 ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar umownych w wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonego, niezgodnego lub reklamowanego towaru za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego, niezgodnego lub reklamowanego towaru

**Odpowiedź:**

**Treść § 5 ust. 1 głównych postanowień umowy (Załącznika nr 7 do SIWZ) pozostaje bez zmian.**

**Pytanie 154 (dot. § 5 ust. 1)**

Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej określonej w §5 ust. 1 wzoru umowy do 0,2% wartości niedostarczonego, niezgodnego lub reklamowanego towaru za każdy dzień zwłoki.

**Odpowiedź:**

**Treść § 5 ust. 1 głównych postanowień umowy (Załącznika nr 7 do SIWZ) pozostaje bez zmian.**

**Pytanie 155 (dot. § 5 ust. 1)**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący: „W przypadku opóźnienia w dostawie towaru ponad termin ustalony w § 2 ust.5, a także dostarczenia towaru niezgodnego z postanowieniami niniejszej umowy, w tym niezgodnego ze złożonym zamówieniem albo w przypadku opóźnienia w rozpatrzeniu reklamacji ponad termin określony w § 4 ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar umownych w wysokości 1% wartości niedostarczonego, niezgodnego lub reklamowanego towaru za każdy dzień opóźnienia”.

**Odpowiedź:**

**Treść § 5 ust. 1 głównych postanowień umowy (Załącznika nr 7 do SIWZ) pozostaje bez zmian.**

**Pytanie 156 (dot. § 5 ust. 1)**

**Paragraf 5 ust. 1 wzoru umowy zawiera zapis: „W przypadku opóźnienia w dostawie towaru ponad termin ustalony w § 2 ust.5, a także dostarczenia towaru niezgodnego z postanowieniami niniejszej umowy, w tym niezgodnego ze złożonym zamówieniem albo w przypadku opóźnienia w załatwieniu reklamacji ponad termin określony w § 4 ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar umownych w wysokości 2% wartości niedostarczonego, niezgodnego lub reklamowanego towaru za każdy dzień opóźnienia.”**

Ustalona przez Zamawiającego kara umowna w wysokości 2% sprawia, że strony umowy nie są równoprawne. W wypadku nieterminowości w płatnościach Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki jedynie w wysokości ustawowej tj. 0,1%. Zapis taki sprzeczny jest z art. 139 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oraz z art. 5 KC – „Nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego.” i art. 353 KC – tj niezgodności umowy z zasadami współżycia społecznego przez co narusza cywilnoprawną równość stron umowy. Potwierdza to Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 24.06.2004 r. sygn. UZP/ZO/0-924/04, który stwierdza, iż wprowadzanie takich dysproporcji w umowie jest niedozwolone. Wygórowane kary umowne naruszają także jedną z naczelnych zasad PZP zawartą w art. 7 ust. 1 – zasadę uczciwej konkurencji.

Wnosimy zatem o zmianę wysokości w/w kar umownych do wysokości 0,2%.

**Odpowiedź:**

**Treść § 5 ust. 1 głównych postanowień umowy (Załącznika nr 7 do SIWZ) pozostaje bez zmian.**

**Pytanie 157 (dot. § 5 ust. 1)**

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę w par. 5 ust. 1 umowy poprzez zmianę wysokości kary umownej z 2% na 0,5% i zastrzeżenie, że naliczenie kary umownej z tytułu przekroczenia terminu realizacji dostawy przedmiotu umowy, a także dostarczenia towaru niezgodnego z postanowieniami niniejszej umowy, w tym niezgodnego ze złożonym zamówieniem albo w przypadku opóźnienia w załatwieniu reklamacji ponad termin określony w § 4 ust. 2, nie będzie miało miejsca w sytuacji wstrzymania dostaw z powodu zaległości w zapłacie za towar już przez Zamawiającego pobrany. Wskazanie 2% niezrealizowanej dostawy za opóźnienie z dostarczeniem zamówionej/wymianie partii towaru jest nieadekwatne do szkody, którą Szpital może z tego tytułu ponieść. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798) “Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”.

Dostawca nie przewiduje żadnych opóźnień w terminie dostawy zamówionego/wymiany wadliwego towaru przez Szpital towaru w trakcie obowiązywania umowy. Jakkolwiek obwarowanie Wykonawcy 2% wartością niezrealizowanego zamówienia w przypadku zwłoki jest ekonomicznie niczym nieuzasadnione, bowiem ewentualna szkoda wyrządzona w ten sposób przez dostawcę Zamawiającemu nie będzie aż tak duża. Zastrzeżenie tak wysokiej kary umownej prowadzi na wzbogacenia się Szpitala kosztem Wykonawcy, co jest niezgodne z ideą instytucji kary umownej i w konsekwencji prowadzi do sądowego miarkowania wysokości odszkodowania.

Proszę również o dopisanie zastrzeżenia, że naliczenie kary umownej z tytułu przekroczenia terminu realizacji dostawy przedmiotu umowy nie będzie miało miejsca w sytuacji wstrzymania dostaw z powodu zaległości w zapłacie za towar już przez Zamawiającego pobrany”. Dotychczasowe brzmienie zapisu umownego próbuje wymusić na Wykonawcy zobowiązanie do działania niezgodnie z prawem. Zgodnie z art. 488  § 1 kc świadczenia będące przedmiotem zobowiązań z umów wzajemnych (a taką umową jest umowa sprzedaży) powinny być spełnione jednocześnie, chyba że z umowy, z ustawy albo z orzeczenia sądu lub decyzji innego właściwego organu wynika, iż jedna ze stron obowiązana jest do wcześniejszego świadczenia. Z niniejszej umowy wynika, że zobowiązani jesteśmy dostarczyć Państwu towar, a zapłata za niego nastąpi w określonym czasie od dnia otrzymania towaru. Zgodnie jednak z art. 490 § 1 k.c. jeżeli jedna ze stron obowiązana jest spełnić świadczenie wzajemne wcześniej, a spełnienie świadczenia przez drugą stronę jest wątpliwe ze względu na jej stan majątkowy, strona zobowiązana do wcześniejszego świadczenia może powstrzymać się z jego spełnieniem, dopóki druga strona nie zaofiaruje świadczenia wzajemnego lub nie da zabezpieczenia. Oznacza to, że prawem naszym jest wstrzymanie dalszych dostaw w przypadku zwłoki z zapłatą przez Państwa ustalonej ceny, z którego to prawa nie mamy zamiaru rezygnować.

**Odpowiedź:**

**Treść § 5 ust. 1 głównych postanowień umowy (Załącznika nr 7 do SIWZ) pozostaje bez zmian.**

**Pytanie 158 (dot. § 5 ust. 1)**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 1 wzoru umowy słowa „opóźnienia” zostały zastąpione słowami „zwłoki”?

**Odpowiedź:**

**Treść § 5 ust. 1 głównych postanowień umowy (Załącznika nr 7 do SIWZ) pozostaje bez zmian.**

**Pytanie 159 (dot. § 6)**

Prosimy Zamawiającego o modyfikację §6 wzoru umowy w następujący sposób: Wykonawca będzie realizować jedynie zamówienia złożone przez uprawnionego pracownika Zamawiającego – Lidię Kłosowską lub mgr farm. Macieja Arczewskiego. Dostawa z naruszeniem powyższego uprawnia Zamawiającego do naliczenia kary umownej w wysokości równej wartości brutto towaru z tejże dostawy. Zapis § 5 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

**Odpowiedź:**

**Treść § 6 głównych postanowień umowy (Załącznika nr 7 do SIWZ) pozostaje bez zmian.**

**Pytanie 160 (dot. § 8 ust. 1)**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 1 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy na podstawie § 8 ust. 1 lit. b) Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie 161 (dot. § 8 ust. 1 lit. b)**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 1 lit. b) wzoru umowy słowa „w szczególności” zastąpić skrótem „tzn.”?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie 162 (dot. § 8 ust. 1 lit. b)**

W/w ust. zawiera informację, iż:

„1. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku, gdy:

[…] b) Wykonawca dopuszcza się niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w szczególności w przypadku trzykrotnego nie dotrzymania terminów dostaw, opóźnienia w załatwieniu reklamacji.”

**Zapis taki sprawia,że strony są nie są równoprawne. Zdarzyć się może że Zamawiający nie będzie w terminie regulował należności za wykonane dostawy w związku z czym zostaną mu wstrzymane dostawy do czasu uregulowania należności. Pozostawiony zapis w niezmienionej formie pozwoliłby Zamawiającemu na nieterminowe regulowanie płatności z jednoczesnym naliczeniem Dostawcy wysokich kar umownych. Z uwagi na powyższe wnosimy o wykreślenie w/w zapisu ze wzoru umowy i zastąpienie go ust. o niżej podanej treści :**

**„[…] b) Wykonawca dopuszcza się niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w szczególności w przypadku trzykrotnego, kolejnego nie dotrzymania terminów dostaw, opóźnienia w załatwieniu reklamacji, za wyjątkiem nieterminowego regulowania przez Zamawiającego należności za dostarczane wyroby.”**

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie 163 (dot. § 8 ust. 3)**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów:

§ 8 ust. 3

W przypadku rozwiązania umowy w okolicznościach opisanych w ust. 1 lit. b niniejszego paragrafu Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy wskazanej w § 3 ust. 1?

**Odpowiedź:**

**Treść § 8 ust. 3 głównych postanowień umowy (Załącznika nr 7 do SIWZ) pozostaje bez zmian.**

**Pytanie 164 (dot. § 8 ust. 3)**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 3 wzoru umowy słowa „10% wartości umowy wskazanej w §3 ust. 1” zostały zastąpione słowami „10% wartości niezrealizowanej części umowy”?

**Odpowiedź:**

**Treść § 8 ust. 3 głównych postanowień umowy (Załącznika nr 7 do SIWZ) pozostaje bez zmian.**

**Pytanie 165 (dot. § 8 ust. 3)**

Prosimy o zmniejszenie kary umownej, o której mowa w §8 ust. 3 z 10% do 5%. Kary w aktualnej wysokości są w naszej ocenie wysokie.

**Odpowiedź:**

**Treść § 8 ust. 3 głównych postanowień umowy (Załącznika nr 7 do SIWZ) pozostaje bez zmian.**

**Pytanie 166 (dot. § 8 ust. 3)**

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kar umownej za odstąpienie od umowy do części niezrealizowanej umowy zamiast wartości nominalnej umowy, tj. w §8 ust.3 projektu umowy zamiast zwrotu „wartości umowy wskazanej w § 3 ust. 1” wpisanie zwrotu: „wartości brutto niezrealizowanej części umowy”?

**Odpowiedź:**

**Treść § 8 ust. 3 głównych postanowień umowy (Załącznika nr 7 do SIWZ) pozostaje bez zmian.**

**Pytanie 167 (dot. § 8 ust. 3)**

W/ w ustęp zawiera informację: „W przypadku rozwiązania umowy w okolicznościach opisanych w ust. 1 lit. b niniejszego paragrafu Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 10% wartości umowy wskazanej w § 3 ust. 1.”

Naszym zdaniem , kary umowne winny być naliczane od wartości niezrealizowanej umowy podobnie jak odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur w terminie a nie od wartości wszystkich wystawionych faktur. Taki zapis sprawia że strony umowy nie są równoprawne. **Prosimy zatem aby kary umowne naliczane były tylko od wartości nie wykonanego świadczenia ( czyli umowy).**

**Odpowiedź:**

**Treść § 8 ust. 3 głównych postanowień umowy (Załącznika nr 7 do SIWZ) pozostaje bez zmian.**

**Pytanie 168 (dot. § 8 ust. 3)**

Prosimy Zamawiającego o modyfikację §8 ust. 3 na następujący sposób:

„W przypadku rozwiązania umowy w okolicznościach opisanych w ust. 1 lit. B niniejszego paragrafu Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 10% niezrealizowanej części umowy.

**Odpowiedź:**

**Treść § 8 ust. 3 głównych postanowień umowy (Załącznika nr 7 do SIWZ) pozostaje bez zmian.**

**Pytanie 169 (dot. § 8 ust. 4)**

Prosimy o modyfikację par. 8 ust. 4 wzoru umowy na następujący:

*„Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty.”*

**Odpowiedź:**

**Treść § 8 ust. 4 głównych postanowień umowy (Załącznika nr 7 do SIWZ) pozostaje bez zmian.**

**Pytanie 170 (dot. § 9)**

Prosimy o modyfikację §9 niniejszej umowy na następujący sposób:

„Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące*.”*

**Odpowiedź:**

**Treść § 9 głównych postanowień umowy (Załącznika nr 7 do SIWZ) pozostaje bez zmian.**

**Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający informuje o dokonaniu następujących zmian w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

było:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pakiet nr 52** | | | |  |  |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Nazwa/Producent** | **Numer katalogowy** | **J.m.** | **Ilość** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | **Cewnik do odsysania w układzie zamkniętym dwuświatłowy - sterylny**  - do rurek intubacyjnych dł.57cm  - do rurek tracheostomijnych dł.30  - dodatkowy przewód z ujściem na końcu cewnika  - bez dodatkowych filtrów i zaworów  - z łącznikiem obrotowym, kapturkiem oraz klinem do rozłączania obwodu w zest. |  |  | szt. | 40 |
|  |  |  |  |  |  |

jest:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pakiet nr 52** | | | |  |  |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Nazwa/Producent** | **Numer katalogowy** | **J.m.** | **Ilość** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Zamknięty system do odsysania z rurki intubacyjnej rozmiary CH12/14/16 długość 54cm 60cm i rozm CH18 długość 54cm oraz rurki tracheotomijnej rozmiary CH12/14/16, długość 34cm; Możliwość stosowania przez min. 72 godz. (min. 48 godz. dla rozmiaru CH18). System posiadający zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 stopni do podłączenia rurki i respiratora; zamykany, obrotowy port do przepłukiwania cewnika o długości min. 5 cm, zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI), komora pozwalająca na obserwację wydzieliny pacjenta, aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku znakowanego kolorystycznie adekwatnie do rozmiaru wg. standardu ISO, blokada przycisku aktywacji podciśnienia poprzez jego obrót o 90 stopni, zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka, zamocowane do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu, silikonowa zastawka PEEP automatycznie uszczelniająca cewnik po usunięciu go z rurki, mankiet okrywający cewnik o właściwościach antybakteryjnych. System stanowiący integralną całość, nierozłączalny, wszystkie elementy systemu sterylne. Cewnik zakończony atraumatycznie (zaokrąglona końcówka), z dwoma otworami po przeciwległych stronach, zakończony obwódką w kolorze czarnym pozwalającym na jego wizualizację podczas przepłukiwania, oznaczenie rozmiaru cewnika bezpośrednio na dystalnym końcu cewnika, cewnik z widocznymi oznaczeniami głębokości insercji skalowanymi co 1 cm. System gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania, bez potrzeby dodatkowego montażu akcesoriów |  |  | szt. | 300 |
| 2 | Sterylny, kompletny zestaw drenów przeznaczony do stosowania z zamkniętymi systemami do odsysania oraz akcesoriami do higieny jamy ustnej; w skład zestawu wchodzi łącznik Y do podłączenia pojemnika na wydzielinę, 2 dreny z zaciskami umożliwiające niezależne podłączenie z zamkniętym systemem do odsysania oraz standardowym cewnikiem do odsysania jamy ustnej (końcówka drenu zaopatrzona w łącznik prosty, schodkowy z zatyczką zamocowaną do drenu w sposób zapobiegający zagubieniu) umożliwiającą regulację siły odsysania w systemie otwartym; możliwość stosowania do 72 godzin (potwierdzone oświadczeniem producenta), dł. drenów min. 2 metry, średnica drenów 25Ch |  |  | szt. | 100 |

**W związku z powyżej opisanymi zmianami modyfikacji uległa treść SIWZ. Wykonawcy pragnący złożyć ofertę w toczącym się postępowaniu są zobligowani do złożenia oferty przygotowanej w oparciu o zamieszczoną na stronie internetowej, tj.** www.szpital-msw.bydgoszcz.pl, **zmodyfikowaną treść SIWZ wraz z załącznikami.**

Dyrektor

SP WZOZ MSW w Bydgoszczy

 dr n. med. Marek Lewandowski

/podpis na oryginale/

Wykonano w 1 egz., umieszczono na stronie internetowej